## 使用说明
危废称重设备选型核算与到货验收表
项目 | 说明
用途 | 把「该选多大、选哪种、接口能不能接、到货怎么验」四件事一次定清，避免先定品牌再回头改参数。适用于台秤、地磅、吊秤、称重一体机的选型与验收。
用法顺序 | ①【量程分度值核算】填三个数，自动出建议量程档与 e 值 → ②【形态选择评分】四个形态对照打分 → ③【接口核对】按台账侧能接什么逐行核 → ④【到货验收30条】签收前当场做 → ⑤【期间核查记录】每月复称一次，留漂移证据。
最重要的一条 | 量程按**单件最大重量**选，不按日均总量选。按总量选出来的量程必然偏大，分度值随之变粗，几十公斤的小桶放上去读不出差量，台账只能靠估。
计算口径 | 量程留 20%~30% 余量（本表按 1.25 倍算建议值）；分度值 e 按「要区分的最小差量 ÷ 3」倒推。两条都是**经验口径**，不是法定值；计量允差请按设备等级与实际检定资料填写。
输入与计算 | 浅黄底为填写项，浅绿底为公式自动算，请勿覆盖。公式均为普通公式，无宏、无密码、可直接改。
与相邻表的分工 | 本表只管**选型与计量验收**。【危废称重异常排查表】管装好之后读数不准怎么查；【危废智能终端选型验收表】管一体机的功能与流程验收。三份不重复，可并行使用。
不写死的内容 | 不写任何法定允差数值、不写价格区间、不判断是否满足监管要求。允差栏为可改输入项，按设备铭牌等级与检定证书填写。
口径声明 | 本表不构成对是否符合法规、能否通过检查的任何保证，所有结论以属地生态环境主管部门口径与具备资质的计量技术机构结论为准。
期间核查为什么重要 | 检查时被问「你的重量凭什么是准的」，唯一能拿出来的证据就是一张有日期的复称记录。这件事不需要资质，只需要一台秤、一个固定参照物和这张表。

## 量程分度值核算
量程与分度值核算（填三个数，出建议档位）
① 先填这三个数（浅黄）
输入项 | 你的数值 | 怎么取这个数
单件最大重量（kg） | 800 | 现场最重的那一桶／一包／一托，称过的实际值
要区分的最小差量（kg） | 1 | 台账上需要能看出差别的重量，比如 1kg、0.5kg
日称重件数（件） | 12 | 一天大概称多少次，影响节拍与形态选择
② 自动核算结果（浅绿，公式）
核算项 | 结果 | 口径说明
建议最小量程（kg） |  | 单件最大重量 × 1.25，再往上取标准档（100/150/300/500/1000/1500/2000/3000kg）
建议分度值 e（kg） |  | 要区分的差量 ÷ 3，向标准 e 值靠（0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2kg）
量程／分度值 比值 |  | 比值过小说明量程勉强，过大说明精度被浪费；常规台秤多在 2000~5000 之间
小件能否读出（自检） |  | e 必须不大于要区分的差量，否则差量会被抹平
建议台面尺寸（cm） |  | 按最大包装底面外扩 10~15cm，桶要整个落在台面内
日节拍判断 |  | 一天几十件与一天几件，方案完全不同
③ 标准量程档对照（选最接近且不小于建议值的档）
标准量程档（kg） | 常见 e 值（kg） | 典型用途 | 是否够用（自动判）
30 | 0.01 / 0.02 | 小包装试剂桶、实验室废液桶
60 | 0.02 / 0.05 | 20~25L 小桶、试剂空桶
150 | 0.05 / 0.1 | 50L 桶、小型周转桶
300 | 0.1 / 0.2 | 200L 桶单只、污泥吨袋小包
500 | 0.2 / 0.5 | 200L 桶带托盘、双桶并称
1000 | 0.2 / 0.5 | 吨袋、叉车上秤
2000 | 0.5 / 1 | 大吨袋、小型地磅
3000 | 1 / 2 | 整车称重（小型地磅）
提醒：量程档位取「不小于建议值的最近一档」即可，不必往上跨两级。跨档越大，分度值越粗，小件越读不出。

## 形态选择评分
四种形态对照评分（每项 1~3 分，分高者优先）
打分口径：3 = 该形态在这项上明显更合适，2 = 可用，1 = 明显不合适。总分最高的形态作为首选，次高作为备选。
判定条件 | 台秤（电子平台秤） | 地磅（固定式汽车衡） | 吊秤（含行车秤） | 一体机（称重+打码+入库） | 现场实际情况（填） | 说明
单件最大重量在本形态量程内 | 3 | 3 | 3 | 2 | 超过 1t 的基本排除台秤与一体机
搬运方式匹配（人工/推车/叉车/吊装） | 3 | 1 | 3 | 2 | 必须吊装的只有吊秤合适
产生点分散、需要搬到秤边 | 3 | 1 | 1 | 2 | 地磅固定，跑不动
场地与基础条件具备 | 2 | 1 | 3 | 2 | 地磅要挖基础、留排水
日称重件数能承受 | 2 | 3 | 2 | 3 | 高频次优先省人力的形态
重量能自动进台账 | 2 | 3 | 1 | 3 | 只有显示屏的形态此项给 1
人员流动大、培训成本高 | 1 | 2 | 2 | 3 | 一体机把流程压成一次操作
分度值能满足要区分的差量 | 3 | 1 | 2 | 3 | 地磅 e 通常 10/20kg，小件读不出
合计得分（自动） | [5 empty] | 首选形态（自动取最高分）

## 接口核对
接口与取数方式核对（采购前逐行问供应商）
「支持对接」不算答案。要落到：物理接口是哪种、协议文档现在能不能给、取数是主动问还是被动收。核对结果为「不通过」的，直接换型号或加采集方案。
# | 核对项 | 台秤 | 地磅 | 吊秤 | 一体机 | 供应商答复（填） | 验证结果
1 | 物理接口类型（串口/485/网口/USB/无） | [5 empty] | 下拉选择
2 | 协议文档是否已拿到（文件，不是口头） | [5 empty] | 是／否
3 | 帧格式与单位定义是否写清 | [5 empty] | 是／否
4 | 默认波特率／端口号 | [5 empty] | 填数值
5 | 连续发送 还是 应答式取数 | [5 empty] | 二选一
6 | 能否在两种模式间切换 | [5 empty] | 能／不能
7 | 485 时：地址设置方法 | [5 empty] | 方法或 N/A
8 | 485 时：最多可挂几台 | [5 empty] | 台数或 N/A
9 | 网口时：server 还是 client | [5 empty] | 二选一或 N/A
10 | 网口时：断线是否自动重连 | [5 empty] | 是／否或 N/A
11 | USB 时：是否提供虚拟串口驱动 | [5 empty] | 是／否或 N/A
12 | USB-HID 时：能否关掉自动回车 | [5 empty] | 能／不能或 N/A
13 | 是否输出稳定标志（可判断何时取数） | [5 empty] | 是／否
14 | 同时能否接打印机／打码机 | [5 empty] | 能／不能
15 | 取到的数值与秤面是否逐位一致（实测） | [5 empty] | 一致／不一致
| 通过项数（自动） | [5 empty] | H 列填「通过/不通过」

## 到货验收30条
到货验收 30 条（签收前当场做）
没有砝码就用现场最重的定型包装替代，并在「替代物与重量」列写明。签收之后再发现的计量问题，多半只能自己承担。
# | 分段 | 验收点 | 合格口径 | 实测/记录（填） | 判定 | 不合格处置 | 替代物与重量
1 | 开箱与基础 | 铭牌量程、分度值、等级与订单一致 | 四要素齐全，编号可拍照留存 |  |  | 与合同不符直接拒收，别先装
2 | 开箱与基础 | 随机资料齐全 | 说明书、协议文档、检定或校准资料、保修卡 |  |  | 缺资料先别签验收单
3 | 开箱与基础 | 外观与结构无损 | 台面无变形、焊缝无开裂、接线盒密封完好 |  |  | 拍照留证，书面提出换货
4 | 开箱与基础 | 台秤四角垫平、水平泡居中 | 水平泡在圈内，轻推不晃 |  |  | 先调平，调不平查地面
5 | 开箱与基础 | 地磅基础无空鼓、秤台不卡滞 | 秤台自由回位、与基础无摩擦 |  |  | 基础问题返工，别用垫片硬凑
6 | 零点与稳定 | 空秤归零 | 按归零键后显示 0 或稳定在 ±1e 内 |  |  | 查是否有残留物、是否受风
7 | 零点与稳定 | 10 秒内示值不漂 | 示值变化不超过 1e |  |  | 查地面振动、传感器接线
8 | 零点与稳定 | 轻推台面后能回零 | 回零误差不超过 1e |  |  | 查传感器松动或台面变形
9 | 重复性 | 同一砝码同位置放 3 次 | 示值极差不超过 1e |  |  | 先确认摆放一致，再查垫脚
10 | 重复性 | 换位置再放 3 次 | 极差仍不超过 1e |  |  | 位置敏感说明台面或装配有问题
11 | 偏载 | 砝码放四角 | 各点与中心示值之差不超过 1e |  |  | 当场提出，要求调整或换机
12 | 偏载 | 砝码放中心与边中 | 差值不超过 1e |  |  | 同上
13 | 线性 | 约 1/3 量程点比对 | 误差在允差内（按等级填） |  |  | 要求现场重新标定
14 | 线性 | 约 2/3 量程点比对 | 误差在允差内 |  |  | 非线性多为标定问题，要求返厂
15 | 线性 | 接近满量程点比对 | 误差在允差内，且无报警 |  |  | 确认不是超载导致
16 | 小件可分辨 | 用现场最小包装实测 | 能稳定读出要区分的差量 |  |  | 读不出即分度值偏大，换型号
17 | 小件可分辨 | 小件连续称 3 次 | 示值重复，不跳变 |  |  | 跳变查风、振动与滤波设置
18 | 取数连通 | 接口物理连接 | 线序正确、接头锁紧、无松动 |  |  | 换线换口再试
19 | 取数连通 | 协议参数一致 | 波特率、数据位、停止位、校验与文档一致 |  |  | 按文档逐项核对
20 | 取数连通 | 连续取 20 条 | 无丢帧、无重复、数值递增合理 |  |  | 先查线与波特率，再换端口
21 | 取数连通 | 取数值与秤面逐位一致 | 20 条全部一致 |  |  | 不一致查单位与小数位设置
22 | 取数连通 | 断开重连后能自动恢复 | 重连后 10 秒内恢复取数 |  |  | 不支持自动重连要写进操作要求
23 | 打印与打码 | 称重后标签重量与秤面一致 | 逐位一致 |  |  | 查打码模板取数来源，别手改标签
24 | 打印与打码 | 标签二维码能扫出同批次 | 扫描结果与本次称重批次一致 |  |  | 查二维码字段与绑定逻辑
25 | 打印与打码 | 连打 10 张不卡纸 | 连续输出正常、字迹清晰 |  |  | 查碳带与打印浓度
26 | 环境与安全 | 防雨防腐到位 | 室外或潮湿车间有防护，接线盒密封 |  |  | 补防护再投用
27 | 环境与安全 | 称重区可被视频覆盖 | 摄像头能看清秤面读数与桶身标签 |  |  | 调整机位或加装
28 | 环境与安全 | 警示与操作说明上墙 | 量程、注意事项、报修电话齐全 |  |  | 补做标识
29 | 资料与移交 | 协议文档与接口清单移交 | 纸质或电子文件留档一份 |  |  | 缺资料先别签字
30 | 资料与移交 | 售后联系人与响应时限 | 写明联系人、电话、到场时限 |  |  | 写入验收单备注
|  | 合格率（自动） |  |  |  | F 列填「合格/不合格/不适用」，30 条全填完再判

## 期间核查记录
期间核查记录（每月一次，留漂移证据）
用固定的参照物（砝码或定型包装，重量固定并写在这里）每月复称一次。示值漂移超过 1 个 e 就该校准。这张表就是「我的重量一直可信」的证据。
参照物名称 | （填，如：25kg 标准砝码 / 固定铁桶） | 参照物标称重量（kg） | 25 | 分度值 e（kg） | 0.2
# | 核查日期 | 示值（kg） | 误差 = 示值 - 标称（kg） | 允差（±kg，可改） | 判定 | 环境/异常备注 | 核查人
1 |  |  |  | 0.5
2 |  |  |  | 0.5
3 |  |  |  | 0.5
4 |  |  |  | 0.5
5 |  |  |  | 0.5
6 |  |  |  | 0.5
7 |  |  |  | 0.5
8 |  |  |  | 0.5
9 |  |  |  | 0.5
10 |  |  |  | 0.5
11 |  |  |  | 0.5
12 |  |  |  | 0.5
13 |  |  |  | 0.5
14 |  |  |  | 0.5
15 |  |  |  | 0.5
16 |  |  |  | 0.5
17 |  |  |  | 0.5
18 |  |  |  | 0.5
19 |  |  |  | 0.5
20 |  |  |  | 0.5
最近一次核查日期
超差次数
提醒：连续两次同向超差，说明系统性漂移，必须校准后再用，不要靠每次加修正值凑数。