## 使用说明
危废称重异常排查表（内部底稿）
一、这张表解决什么
现场称出来的数对不上台账、地磅和台秤两套数打架、读数跳、读数卡住、数据传不上平台——这五类现场问题都能在这张表里留下排查痕迹。
二、口径声明（重要）
1. 本表是内部排查与留痕底稿，不是计量检定证书，也不能替代法定检测、检定或监管报送材料。
2. 表内判定阈值（如相对偏差 0.2%／0.5%）是示例口径，填表前必须按本单位适用标准、秤的分度值与属地要求自行改写。
3. 本表不预设任何法定数值，所有需要按企业实际情况确定的项都留空，由填表人填写并签字。
三、四张工作表怎么用
① 现象对照：先把现象归类，再按「30 秒验证动作」逐条排。一张表最多 40 行，够覆盖一台秤一个季度的排查记录。
② 单秤重复性：同一物体连称三次，看极差与相对偏差，判断是秤体／传感器问题还是取数问题。
③ 地磅与台秤差异：两套秤的数并排，差异与差异率自动算，先定归属口径再谈谁对。
④ 现象对照表的「是否已排除」列用于闭环：只有填「是」的项可以不复查。
四、填表纪律（比表格本身重要）
1. 一次只改一处。改了两个地方再试，试好了也不知道是哪一处起的作用，下次复发照样抓瞎。
2. 还原一步、验证一步。改动前后各留一次读数记录，不留记录的改动等于没改。
3. 三个数必须同源：单位（kg 还是 t）、取数时机（称重稳定后还是踩上去就取）、毛净重口径（含不含容器）。这三项不统一，两套数永远对不上。

## 现象对照
危废称重现象对照与排查记录（40 行）
# | 现象类别 | 具体表现（现场原话） | 最可能原因 | 30 秒验证动作 | 处置方向 | 是否已排除 | 复核人 | 日期
1 | 整体偏移 | 每桶都比实际重约 3 公斤 | 容器/托盘重量未去皮或重复去皮 | 空载归零后放固定砝码复称，看偏差是否恒定 | 统一容器皮重并登记，禁止口头去皮
2 | 整体偏移 | 同一批数据全部偏小 | 单位口径错（t 与 kg 混用） | 看平台与秤体显示单位是否一致 | 统一单位并在表内锁定，不手工换算
3 | 整体偏移 | 换人填之后整批偏大 | 毛重当净重录入 | 抽查 3 笔看是否等于秤面读数（未减容器） | 录入口径写进岗位职责，表内设净重列
4 | 单笔异常 | 就一桶数特别大 | 把两次称重相加／重复提交 | 按时间戳查同一容器是否有两条记录 | 删重前先留痕，禁止直接改原记录
5 | 单笔异常 | 某桶数明显偏小 | 称重未稳定就取数 | 同桶静置 10 秒后复称一次 | 调稳定判断阈值与取数延时
6 | 单笔异常 | 个别记录为 0 或空 | 接口超时后补传失败 | 断网重连后看是否有补传队列 | 开启断网缓存与补传，记录补传时间
7 | 随机跳动 | 读数在 ±2 公斤内来回晃 | 风吹、震动、地面不平、秤脚悬空 | 空载静置 5 分钟看是否漂移 | 移位或调平，避开风口与震源
8 | 随机跳动 | 连称三次差得多 | 传感器老化或接线松动 | 同一物体连称三次算极差 | 联系校准/维修，先留三次记录
9 | 随机跳动 | 只在某一时段跳 | 用电高峰电压波动或附近大功率设备启停 | 换时段复测同一物体 | 加稳压或错峰，记录时段
10 | 读数卡住 | 秤面数字一直不变 | 通讯链路断开，界面显示上次读数 | 看终端与秤之间指示灯/日志 | 查线序、波特率、网段与心跳
11 | 读数卡住 | 平台数据停在半小时前 | 网关或采集服务卡死 | 看采集服务状态与最后上报时间 | 重启采集服务并记录重启原因
12 | 读数卡住 | 换桶后平台仍是上一桶重量 | 取数触发条件只认稳定信号，未认新一次称重 | 换桶后再看是否有新记录 | 改为按每次稳定事件触发，而非定时轮询
13 | 传不上平台 | 本地有数平台上没有 | 网络不通或端口被封 | 同网段电脑能否访问平台接口地址 | 开通道或改走内网穿透，留测试记录
14 | 传不上平台 | 部分数据丢失 | 接口超时后无重试 | 查接口返回码与重试日志 | 加超时重试与失败队列
15 | 传不上平台 | 换终端后全丢 | 终端授权/密钥未迁移 | 新终端能否拉取历史 | 迁移配置并核对设备编号
16 | 两套数对不上 | 地磅和台秤差 5~10 公斤 | 两台秤分度值不同、未同源校准 | 同一桶在两台秤各称一次并记录 | 先定归属口径，再按差值设允许区间
17 | 两套数对不上 | 空车重不一致 | 地磅未去皮或皮重记录过期 | 查空车皮重登记表 | 定期更新皮重并留登记
18 | 两套数对不上 | 同一车两次过磅不同 | 车辆未完全上磅、偏载 | 让车辆居中静止后再读 | 划线定位，司机不下车不读数
19 | 两套数对不上 | 台账与平台差一笔 | 平台二次录入，人工改过数 | 比对平台修改日志 | 关闭人工改数权限，改动走审批
20 | 两套数对不上 | 汇总后小数位不一致 | 四舍五入规则不统一 | 抽查 5 行看保留位数 | 全链统一保留位数与进位规则

## 单秤重复性
单秤重复性测试记录（同一物体连称三次）
判定阈值示例：相对偏差 ≤0.2% 合格；0.2%~0.5% 需复核；>0.5% 不合格。阈值请按本单位适用标准与秤的分度值自行改写。
# | 日期 | 秤号/位置 | 测试物 | 第1次(kg) | 第2次(kg) | 第3次(kg) | 极差(kg) | 平均值(kg) | 相对偏差 | 判定 | 测试人 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合格

## 地磅台秤差异
地磅与台秤读数差异核对
差异＝台秤－地磅；差异率＝差异／台秤。允许区间按秤的分度值与本单位口径自行设定。
# | 日期 | 桶号/车牌 | 台秤(kg) | 地磅(kg) | 差异(kg) | 差异率 | 允许区间(kg) | 是否超区间 | 归属口径 | 原因与处置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20