## 1-设备台账
设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂序列号 | 生产厂商 | 购进日期 | 安装位置 | 责任人 | 校准/检定状态 | 下次校准到期日 | 当前状态 | 备注
YQ-001 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000 | A1234567 | ××仪器（上海）有限公司 | 2021-05-20 | 分析室一 | 张三 | 已检定 | 2027-05-19 | 在用

## 2-日常保养记录
日期 | 设备编号 | 设备名称 | 保养级别 | 保养项目 | 是否正常 | 异常描述 | 处理情况 | 执行人 | 复核人
2026-10-08 | YQ-001 | 原子吸收分光光度计 | 日常 | 外观清洁、气路检查、废液桶液位 | 是 | 无 | 按日保养清单执行完毕 | 李四 | 张三

## 3-维修记录
报修时间 | 设备编号 | 设备名称 | 故障现象 | 发生环节 | 初步判断 | 处理措施 | 更换件名称/型号/数量 | 更换件来源 | 完工时间 | 停机时长(h) | 验收结论 | 维修人 | 使用部门确认 | 备注
2026-10-11 09:20 | YQ-001 | 原子吸收分光光度计 | 点火后基线漂移，标准点重复性差 | 测定过程 | 疑似空心阴极灯老化 | 更换灯并做波长与灵敏度核查 | 空心阴极灯/Cu灯/1 只 | 原厂备件 | 2026-10-11 14:00 | 4.5 | 基线稳定，标准曲线 r=0.9995，验收合格 | 王五 | 张三

## 4-年度维保计划
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 维保内容 | 周期 | 责任方 | 上次完成日期 | 下次计划日期 | 实际完成日期 | 费用(元) | 状态 | 备注
1 | YQ-001 | 原子吸收分光光度计 | 光路清洁、气路检漏、性能核查、易损件更换 | 年 | 第三方/厂商 | 2025-11-15 | 2026-11-15 |  |  | 未开始

## 0-填报说明与自查
实验室仪器维修保养记录表｜配套模板
本模板只提供记录结构，不替代任何标准或评审准则；具体栏目可按本单位体系文件调整。
四张表分工：设备台账（有哪些设备）→ 日常保养记录（平时做了什么）→ 维修记录（坏了怎么修的）→ 年度维保计划（该做什么还没做）。
一、填写要点
设备编号：全实验室唯一，建议“类别-流水号”，贴机身，与台账、记录、标签三处一致。
故障现象：写“看到什么”，不写结论。例：“点火后基线持续漂移”而不是“灯坏了”。
更换件：必须写名称、型号、数量、来源（原厂/兼容/自备），这是复核与保修举证的依据。
验收结论：写可验证的结果（如“标准曲线 r=0.9995”“空白值达标”），不写“已修好”。
签字：维修人与使用/设备管理方双签，不代签；电子记录需能追溯修改痕迹。
停机时长：用于评估关键设备保障能力，也是年度维保方案调整的依据。
二、常见缺陷自查
□ 1. 每台在用设备都在台账里，编号与机身标签一致
□ 2. 维修记录都写了故障现象，不是只有“已维修”三个字
□ 3. 更换件有型号与来源，能对上采购或备件领用记录
□ 4. 每条维修都有验收结论，且结论是可验证的数据或现象
□ 5. 保养记录有频次，不是年底一次性补记
□ 6. 年度维保计划里的“下次计划日期”已到期项都有处理结果
□ 7. 校准/检定到期日临近的设备有提醒机制
□ 8. 电子记录可导出、可追溯，纸质记录有归档位置